附件3

立式低温冰箱（4℃血液冷藏箱）和

医用低温保存箱需求

一、产品资质

- （一）医疗器械生产企业许可证；

- （二）中华人民共和国医疗器械注册证；

- （三）ISO13485医疗器械质量管理体系认证；

- （四）提供设备生产日期要求：所提供的设备为全新设备，出厂日期不得早于合同签订之日起的前半年（不得提供库存机），否则拒绝对运抵货物的接收；

- （五）质保期≥1年。

二、具体需求

（一）4℃血液冷藏箱

1．应用范围

用于保存血液及其制品。

2．主要指标

- （1）风冷、电加热补偿系统，精确微电脑控制，独特的风道设计，箱内温度恒定控制在4±1℃（环境温度10℃～35℃）范围内。

- （2）电脑板温控；上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度。

- （3）有效容积：360L。

- （4）外箱尺寸（W×D×H）：690×755×1835mm。

- （5）内箱尺寸（W×D×H）：570×550×1157mm。

- （6）净重：147kg。

- （7）额定输入功率：230W。

- （8）外部材料：喷涂钢板。

- （9）内部材料：喷涂钢板。

- （10）压缩机：采用预装进口全封闭压缩机。

- （11）制冷剂：R134a（环保型）。

- （12）门：带有热反射膜的发泡玻璃大门及五扇有机玻璃内门，防止冷量外泄；具有自动化霜功能，防止高湿度结霜。

- （13）电源（V/Hz）：单相220V/50Hz，检测孔1个。

- （14）整机装载量为150袋400ml血袋。

- （15）双电子温度探头设计，标配一个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证设备正常运行。

- （16）※带有一个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行。

- （17）※配有蒸发器探头，当一次性存放大量血袋，蒸发器产生结冰时，自动开启加热丝除霜。

- （18）采用循环除霜控制，保证柜内温度不因为除霜产生波动。

- （19）标配接水盒，异常潮湿环境下外门产生结露不会滴到地面。

- （20）配有记录仪，并带有记录仪USB接口，温度记录仪全过程监测安全系统，具备数据监控、打印、记录等功能；双重系统断电记录温度数据：数字显示记录，记录仪记录。

- （21）安全装置：高/低温报警，门未关闭报警，断电报警，冷凝器脏堵报警，冷凝器异常高温报警，传感器故障报警，蓄电池寿命报警，冷凝风扇寿命报警；三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警；安全门锁设计，防止随意开启；还具有电池寿命报警以及冷凝风机寿命报警。

- （22）※内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警68小时。

- （23）标准配置：温度监控模拟盒2个、LED灯、钥匙1套、网架5层5个、温度记录仪安装光盘1个、USB数据线一条。

- （二）-20℃～-40℃医用低温保存箱

1．应用范围

用于保存新鲜冻结血浆、疫苗、遗传研究用的酶、培养基、试剂以及生物标本等。

2．主要指标

- （1）微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-20℃～-40℃可调；宽气候带设计，适合5～30℃环境使用。

- （2）有效容积：504L。

- （3）外箱尺寸（W×D×H）：793×770×1806mm。

- （4）内箱尺寸（W×D×H）：649×614×1262mm。

- （5）净重：164kg。温度均匀性：≦±3℃。功率：330W。

- （6）外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

- （7）内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

- （8）外门2扇（附带锁扣，均可配挂锁）。

- （9）检测孔1个。

- （10）配备2个紧凑式脚轮以及2个止动支撑底角。

- （11）电源（V/Hz）：单相220V/50Hz，内置蓄电池，当外部电源断电时或者电源电压过低时，控制器自动转为蓄电池供电，并间歇显示OPL和柜内温度，蜂鸣器间歇鸣叫。

- （12）※原装进口全封闭型压缩机。

- （13）冷却方式：直冷式。

- （14）※采用碳氢制冷剂，降温速度快。

- （15）※使用VIP真空隔热技术，导热率低于0.0018W/mK，配合带有磁性的门密封条，保温性能优异。

- （16）※安全装置：具有高低温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出以及MODBUS通信输出温度数据，三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）。

- （17）标准配置：钥匙1套，6个6层网架，柜内容器12个，除霜铲1个，说明书一本，尼龙夹子大小各2个。

- （18）配有可调隔板，根据实际使用需求，调节高度，空间利用率最大化。

- （19）箱体预埋结构制冷蒸发器，无霜设计，避免长期使用管路腐蚀。

- （20）※独特的丝管式冷凝器设计，散热效果好，免过滤网清洗。

- （21）带有自检功能，对产品报警功能进行检测。

（22）带有安全门锁设计，防止随意开启，可外加挂锁，保护样本安全。